**招标项目采购需求**

**1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号、技术替代，但这些替代的品牌型号、技术要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。**

**2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或报价人选有其他品牌型号、技术替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。**

**3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。**

**4、打▲项为重要参数，必须百分之百满足询价文件要求，否则投标无效。其他为一般参数。不带“▲”的一般参数：允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的，投标无效。**

**5、招标采购单位在中标结果审核确认时如发现投标文件中标“▲”的技术指标不响应招标要求或没有百分之百满足，或者不带“▲”的一般参数允许偏离的技术、性能指标或者辅、助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的、将作报价无效处理。**

**6、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，报价人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，报价人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖报价人公章），否则相应投标无效。**

**7、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）、项目需求及技术需求** | | | | |
| **序号** | **采购内容** | | **数量** | **项目要求及技术需求** |
| 1 | **▲全自动血培养系统** | | **1套** | 1.检测原理 ：光反射吸收原理（比色法）进行检测；  2.培养方式：抽屉式恒温、摇摆震动培养；  3.标本位 ：单机容量≥100 瓶位，可并联仪器拓展检测容量≥300 瓶位；  ▲4.样本类型：可检测临床血液、体液标本及痰液标本 ；  5.标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血；  ▲6.检测菌株 ：检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、真菌、分枝杆菌等；  7.检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线， 对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示；  8.阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时  ▲9.培养瓶种类：培养瓶种类应包含：标准瓶、树脂需氧瓶、树脂厌氧瓶、树脂儿童瓶、分枝杆菌培养瓶，提供NMPA 注册证证明，提供NMPA 注册证证明；  ▲10.树脂厌氧瓶：树脂厌氧瓶厌氧性能优异，树脂厌氧瓶肉汤含量≥40ml，严格需氧菌在厌氧瓶不生长，血培养瓶临床使用便捷，无需单个密封包装；  11.培养条件设置：预制的培养时间与温度可随时修改设置；  12.仪器自动校正：自我检测和校正功能；  13.中和抗生素方式：采用多规格树脂吸附；  ▲14.营养成分：培养瓶包含 V 因子和 X 因子等生长因子，利于苛养菌检出；  ▲15.标本信息：可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计、可与质谱、药敏仪相连；  16.使用条形码：双条码管理；  17.操作界面：仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线、阳性率、用量等详细显示；  18.相关认证：CE认证；  19.售后服务：接到需求后4小时响应，可实现24小时内免费上门服务；操作软件终身免费升级，可按用户要求添加相关功能；  ▲20.质量体系：取得 ISO9001、13485认证。 |
| 2 | **▲酶标仪** | | **1台** | ▲1.操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作；  2.测试方法：速率法、两点法、终点法；  3.测量范围： 0-4.000Abs；  4.重复性：＜0.5%；  5.稳定性：±0.005；  6.滤光片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片；  7.振板功能：具备，速度和时间可调；  ▲8.项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目；  ▲9.对照设置：可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照；  ▲10.存储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果；  11.质控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图，可做三水平质控；  12.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用；  ▲13.打印：外接打印机，可打印中文报告；  14.计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归；  15.测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法；  16.软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能；  17.报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出；  18.对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值；  19.阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确；  20.指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态；  21.工作环境：0℃～40℃；相对湿度≤85%。 |
| 3 | **▲洗板机** | | **1** | 1.显示屏幕：4英寸以上液晶显示屏；  2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条；  3.冲洗头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立；  ▲4.注液精度：≤2%；  5.清洗液量：10-3000ul/孔，1ul递增；  ▲6.清洗次数：0-99次可调；  ▲7.清洗条数：1-12排可调。  ▲8.浸泡时间：0-24小时可调；  ▲9.振板时间：0-24小时可调；  10.洗液通道：1个，可选配3个；  11.存储：100组以上程序；  ▲12.孵育：可选配酶标板孵育功能；  ▲13.压力泵：内置式压力泵。 |
| ▲ **二** 、**投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前半年内生产的机型。** | | | | |
| 一）货物必须能够提供厂家（或授权代理商）出具的授权书原件；国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供）【如果是代理公司授权给报价人的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书复印件，代理公司才能给报价人的授权（授权链不能中断）】保证货物正品及售后服务，否则报政府采购监督管理部门处理。 | | | | |
| **二）、商务要求表** | | | | |
| 售后技术服务要求 | | 1、验收时提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料，一式二份；提供正版软件光盘。 | | |
| 2、a.设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定机房免费培训操作技术人员。  b.要求与医院信息网络无缝连接，与医院信息系统连接所产生的费用由中标人自行承担。 | | |
| 3、生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。 | | |
| 4、培训条款：  由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。  （1）培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。  （2）培训形式：  ①现场使用培训：安装调试结束后，报价人培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备  ②集中授课：厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。  ③现场培训及集中授课培训规定培训内容：  a.设备的结构及功能特点。  b.设备的操作规定程序。  c.设备的正确使用方法。  d.设备的日常维护方法。  e.设备的使用安全注意事项。  f.设备的简单故障处理及报修程序。  g.厂方认为其它必须传授的内容。  （4）培训的验收：培训结束，必须提供相关资料交设备科确认：  a.现场培训只要求填写相关登记表。  b.集中授课必须有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。  c.外出学习必须向设备科提供相关培训合格证明。 | | |
| 5、质保期及保持内容：  （1）质保期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的质保期）。  （2）保持内容：保质为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由报价人负责，质保期内的质量责任由报价人承担；由于设备质量造成的安全事故由报价人承担；质保期内设备正常开机率达到95%以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。 | | |
| 6、保修期及内容：  （1）保修期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。  （2）保修内容：范围涵盖，保修整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；软件终身免费升级。  （3）如果报价人提供保修期＞12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期），投标时必须特别提出声明，评标时以正偏离评定，合同按报价人提供的保修期执行。 | | |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | | 生产制造厂家（或区域总代理）在广西地区要有专门的售后服务点，签订合同时提供证明材料加盖生产制造厂家（或区域总代理）单位公章。  售后服务响应要求：接到设备服务要求后30分钟内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。在签订合同时提供商务、资信、验收条款响应表中列出报价人或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，报政府采购监督管理部门处理）。中标后制造厂家应在广西地区设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。制造厂家应配置≥2名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。  设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准1次。 | | |
| 其他要求 | | 1、投标报价以人民币结算。 | | |
| 2、所有货物应是全新、未用过的产品。 | | |
| 3、报价人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能(厂家提供的彩页或PDF文档等，如厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料与投标参数不一致时以厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料为准)。 | | |
| 1. 货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。   ▲5、报价人必须按自己设备的实际性能进行应标，如有虚假应标条款，将一票否决。并上报财政部门，列入诚信黑名单。  6、如本型号有可选或可不选的配置，中标商必须配给医院使用。  7、如该型号有独家技术功能，中标商必须提供给医院使用。  ▲8、厂家或者中标商需开放维修密码等，不能通过任何技术手段，限制医院的正常使用及维修维护(保修期结束后开放密码)。 | | |
| 9、交货期限：合同生效后30日历日内交货。交货地点：靖西市妇幼保健院。 | | |
| 付款条件 | | 1. **交货安装验收合格，乙方必须开具合法全额发票，甲方正常使用满3个月付合同款的95%，余下合同款的5%满一年后1个月内无息付清。**   **2.合同款的付款方式：转帐结算。**  **3.其他：因甲方法定代表人出差或者财政资金未到位原因未能及时支付货款，经双方友好协商可延长付款期限。** | | |
| 备品备件及耗材等要求 | | 设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供。 | | |
| **三）、报价人的资信要求表** | | | | |
| 注册证 | | 投标时投标文件中必须提供所报价产品属于2类、3类医疗器械的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件加盖投标单位公章 | | |
| **四）、验收条款** | | | | |
| 质量标准 | | 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 | | |
| 验收方法及方案 | | 靖西市妇幼保健院指定机房验收，由采购单位及中标单位双方验收 | | |
| ▲验收条件及标准：  一）、设备验收合格后方可交付投入使用。  二）、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与报价人负责安装的技术人员严格按照靖西市妇幼保健院医疗验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。  三）、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。  四）、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与报价人双方验收人员签字）。  五）、设备相关资料由设备科接收，并建立设备档案：  （一）开箱验收：在设备科技术员、报价人人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。  ①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。  ②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。  （二）资料接收：以下资料在验收时由报价人提交设备科查验合格后接收存档：  1.设备的合法性证明材料：  （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）：  ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件1份及PDF文档1份。  （2）提供设备生产合格证明  ①出厂合格证明：原件及PDF文档各1份  （3）医疗器械市场监管合法证明材料  ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供）复印件1件及PDF文档1份。  2.经销商的合法性证明材料：  ①营业执照复印件及PDF文档各1份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。  ②税务登记证复印件及PDF文档各1份，在有效期内（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供）；  ③医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供）1份及PDF文档1份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符。  ④生产厂给经销商的授权书复印件1份及PDF文档1份  3.设备随机资料：  ①纸质《使用说明书》一式一份，留使用科室。  ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放设备科。  ③设备装箱单、配置清单。  ④每台设备1份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。  ⑤送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致  六）、技术性能验收：  （一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。  （二）验收前由设备科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。  （三）设备清单必须与招投标参数相符合，如有出入，以招投标参数为准。  （四）验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理：  ▲1.技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不实质响应招投标要求论处。  ▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应招投标要求论处。  ▲3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。  ▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。  ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。  ▲6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次招投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书必须有明确注明“备用功能”字样。验收时报价人必须携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件报价人带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。  ▲7.对于询价文件只要求具备的功能或性能，但询价文件没有详细标明硬件配置参数，同时询价文件也没有注明“备用功能”字样，报价人必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果报价人不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。  ▲8.对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。  ▲9.替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。  ▲10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供货验收时必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。  ▲11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部分指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。  ▲12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。  ▲13对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间a-b内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。  ▲14.指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。  ▲15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，报价人也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。  （五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在报价人指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。  七）、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作为提供虚假文件并报政府采购监督管理部门处理。  八）、设备符合下列情形的，不予接收。  1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，报价人又不愿意更换的不予接收。  2. 设备验收时的技术参数应与投标文件中承诺的参数一致，带▲号的参数，验收中发现不实质响应投标文件中承诺的要求，设备不予接收；带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收；验收发现不带“▲”允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的，不予接收。  3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，报价人必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。  4.验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。  5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，报价人必须按合同要求提供培训，否则不予接收。  ▲九）、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，报价人不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。  十）、培训条款验收：按商务要求第4条执行。设备安装结束后，报价人必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。  十一）、验收合格证签署：设备经报价人安装人员、设备科工程技术人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本询价文件附件3-5)。  十二）、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于报价人原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由报价人承担相关合同责任。  十三）、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于报价人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由报价人负责。  十四）、如投标响应条件与本询价文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将报政府采购监督管理部门处理。 | | | | |

**附表1**

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币大写： 元 ￥ | | | | | |
| 交货期： | | | | | |
| 交货地点： | | | | | |

报价人：(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：（签字或盖章）

年 月 日

**※附表2**

**主要零配件价格表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 | 优惠单价 | 专用/通用 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价人须按表格完整填写内容。报价人应真是填写内容须对所列明的零配件。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。 “优惠单价”不得高于本表格的“市场单价”。如不真实填写则作投标无效处理。如有需要可自行加行。 | | | | | | | | |

**※附表3**

**耗材报价清单（不包括在投标总价内）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消耗品 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 | 优惠单价 | 专用/通用 | 中标号 | 是否可收费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价人须按表格完整填写内容。 报价人要填写设备在投入使用中所需耗材。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。“优惠单价”不得高于本表格的“市场单价”。如不真实填写则作投标无效处理。如有需要可自行加行。如为中标产品请注明。 | | | | | | | | | | |

**技术响应表**

请逐条对应招标项目采购需求中的要求，逐条认真填写该表。

**请附配置清单（配置清单至少包含能实现技术需求的所有功能的配置，验收时以询价文件技术规范、要求及技术响应表为准逐条进行验收，如配置清单不足以实现技术需求功能的，不予验收合格）。**

**生产厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。**

**一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **询价技术规范、要求** | **报价文件对应技术参数** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人： （签名）

报价人： （盖公章）

年 月 日

**商务、资信、验收条款响应表**

请逐条对应招标项目采购需求的商务要求表逐条认真填写该表。

**请附报价文件中必须提供供应商或厂家（或区域总代理）的售后服务承诺书，[如果厂家（或区域总代理）提供的售后服务承诺书与供应商提供的不一致时，以厂家（或区域总代理）提供的为准）]。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价条目号** | **询价的条款** | **报价文件的响应条款** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人： （签名）

报价人： （盖公章）

年 月 日

**合同书格式及合同条款**

**采购合同**

项目名称：

项目编号：

采购单位（甲方）：靖西市妇幼保健院

供 应 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招竞标文件规定并经双方协商一致签订本合同。

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列设备：或详见附件2“供货一览表”。

1.设备名称：

2.设备品牌及规格型号：

3.设备产地及厂家：

4.设备单价：（大写）人民币

（小写：￥ 元）

5.设备数量：

**第二条 合同总价款**

本合同总金额为（大写）人民币 （小写￥ 元）。

本合同金额包括设备价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、包装、运输及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用（包括关税、增值税、商检费等一切费用）。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

**第三条 组成本合同的有关文件**

下列关于 采购（项目编号 ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件（含澄清文件）和投标报价表；

（2）供货一览表； （3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表； （5）投标承诺；

（6）服务承诺； （7）中标或成交通知书；

（8）招标文件（含招标文件补充通知）；

（9）甲乙双方商定的其他合同补充条款或协议。

**第四条 权利保证**

乙方应保证甲方在使用、接受本合同设备和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权以及所有权、使用权等物权方面的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。包括但不限于甲方支出的调查费、差旅费、诉讼费用、诉讼保全险费、代理费等。

**第五条 质量保证**

1. 乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，有关设备必须符合国家检测标准或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明，由此产生的一切费用由乙方负责。

2.乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养[条件](http://www.lawtime.cn/info/zhuanti/2010071337701.html)下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3.乙方对所提供的产品须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

**第六条** **包装和运输**

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方负责货物运输，运输费由乙方负责。

**第七条 交付和验收**

1.交货时间：合同签订之日起（30）个日历日内。

2.交货地点： 靖西市妇幼保健院指定地点。

3.交货方式：由乙方将设备运送到甲方指定地点安装，所产生的一切费用由乙方负责。

4. 乙方负责将该套设备在甲方指定的交货地点施工和安装调试设备，甲方应提供必要的施工条件并配合乙方施工和安装设备，并负责测试和验收设备以及监督乙方施工及合同保质期内履行责任的有关情况。乙方必须严格执行合同条款、采购要求及有关工程实施细节，保证工程质量，并接受甲方委托的有关部门监督、检测和质量验收。

5、软硬件安装完成并进行一个月的整体运行后，乙方负责性能自测，再经甲方组织检测合格后，则整套项目结束。如发现因设备质量、工程技术给患者或医院造成的经济损失，经国家相关权威机构或相关专业专家检测、鉴定确认后，乙方无条件承担。

6.设备到达后，乙方向甲方提供全套的设备清单及检验产品合格证、中英文使用说明书、操作流程卡（塑封好的）及其它的技术资料，进口设备必需提供正常有效的报关证明（报关单、海关增值税发票）及合法有效的商检合格证明（否则不予支付设备的款项）。乙方在交货一周内提供现场免费的设备安装、调试，直至运行正常，并由设备生产厂家代表、乙方、甲方使用科室和设备科共同验收，必要时邀请其他技术权威机构或专家共同进行验收，一切费用乙方负责。

7.验收时以乙方投标文件中的技术规格偏离表为准；设备配置如《合同》中约定的标准与招投标文件不符时，适用标准应以对甲方有利的标准优先适用，甲方有权选择决定适用何种标准，乙方应予以配合。如招投标文件的内容与《合同书》不一致时，甲方有权选择对其有利的约定来要求乙方履行，乙方须予以配合。

8.在设备验收合格后乙方必须提供一式两份（甲乙双方各一份）的设备保修书（以甲方设备验收合格之日算起），注明设备保修起止日期，并加盖公章，否则不予付款。

9.其他约定：

（1）乙方确保规范、安全的完成设备的安装工作，安装过程中发生人身、财产损害事故或给第三人人事、财产造成损害的，由乙方自行承担全部责任和损失，与甲方无关；

(2)设备安装前厂家需派专业工程师到现场确认场地及安装环境是否符合该设备安装要求，如需改进出具书面整改意见，待医院整改、确认符合要求后出具安装条件合格的书面报告。

(3)乙方应提前2日通知甲方设备送达的日期，以方便甲方做好接收准备。否则，由此发生的一切费用，由乙方承担。

**第八条 伴随服务/售后服务**

1. 乙方对所提供的设备（包括主机和零配件）提供免费维修保养(质保期) **年，保修期 年**，终身维护。(质量保证期从设备验收合格之日算起，保修期从质保期满之日起计算）。质保期内非甲方人为因素而出现的质量问题，由乙方负责，乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。保修期内乙方维修按市场的优惠价格只收零配件费用，不能收取人工费用（食宿和交通等）。乙方公司或厂家工程师在接到维修要求后24小时内到达现场处理故障,48小时如故障处理不好，需提供备用机给甲方。质保期内乙方负责该套设备软件的免费安装和免费的升级维护服务。质保期满之日起终身免费提供软件升级、终身软件备份。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件1）

3.乙方保证自验收合格之日起8年内可以随时提供相应的零配件，不得以零配件停产或其他任何理由拒绝提供。

4. 其他约定：

（1）质保期内，乙方应定期（每年至少6次）免费对仪器进行预防性维护保养，并提供保养单。

(2)由乙方邀请百色市计量质量检测研究院或具备国家认证的第三方检测机构进行性能检测并出具性能检测合格证书后，方可验收，一切费用由乙方负责。

（3）乙方应自行妥善处理设备外包装（木箱、纸箱等），一切费用由乙方负责。

**第九条 其他条约**

（2）设备在质保期内出现三次大的硬件故障或维修，乙方必须无条件免费延长质保期一年，否则不予退还履约保证金；若质保期内出现三次同样的大的硬件故障或维修，乙方必须无条件更换全新设备，并重新计算质保期。

（3）设备在质保期内出现三次维修不及时（24小时内不能及时到达现场）乙方无条件免费延长质保期半年。

（4）在临床使用过程中，因医疗设备安装及产品质量引发的任何不良后果（对病人和操作医生），甲方第一时间上报不良事件反应，且乙方承担一切赔偿及损失，严重者按法律途径解决。

**第十条 付款方式**

两年内根据实际情况分批结算（使用中央直达资金支付或财政资金要求本年度支付完成的除外），项目完成通过甲方验收合格后，按相关规定程序向乙方办理付款。支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

1.交货安装验收合格，乙方必须开具合法全额发票，甲方正常使用满3个月付合同款的95%，余下合同款的5%满一年后1个月内无息付清。

2.合同款的付款方式：转帐结算。

3.其他：因甲方法定代表人出差或者财政资金未到位原因未能及时支付货款，经双方友好协商可延长付款期限。

**第十一条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的[合同义务](http://www.lawtime.cn/info/zhuanti/2010071337707.html)。

**第十二条 违约责任**

1．甲方逾期支付设备款的，甲方向乙方每日偿付未付欠款额万分之四的违约金，该违约金总额不超过设备总额的百分之五。

2.乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付该设备款百分之三十的违约金。

3.乙方逾期三个月以内不能交付设备的，乙方向甲方每日偿付设备款万分之四违约金。乙方逾期三个月以上未能交付设备的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付设备总值百分之三十的违约金。

4.保修期内该套设备如出现任何故障，未能在24小时内及时提供服务或到达现场，经甲方书面通知二次后，乙方仍未能及时提供服务的，乙方应向甲方支付合同总额百分之三十的违约金。

**第十三条 免责条款**

若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力原因造成不能及时履行或不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况，免除相应责任。

**第十四条 合同争议解决**

1、因设备质量问题发生争议的，由双方共同选定确认的国家认可的质量检测机构或市政府指定的技术单位对设备质量进行鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 / 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

**第十五条 本合同附件**

以下附件及乙方投标时提供的投标文件和其他相关资料作为本合同的补充内容，具有同等法律效力。

附件1：售后服务承诺(厂家和代理商)，含培训内容（加盖公章）；

附件2：货物清单、设备详细配置清单（加盖公章）；

附件3：设备常用配件、消耗品报价、优惠价（加盖公章）；

附件4：靖西市妇幼保健院安全责任协议书；

附件5：靖西市妇幼保健院廉洁购销合同；

附件6：相关赔偿（加盖公章）。

**第十六条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、其他约定条款：

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方一份，代理机构一份，自签字按手印后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：靖西市妇幼保健院  地址：靖西市绣球大道861号  法定代表人：  委托代理人：  电话：  开户银行：  帐 号： | 乙方：  地址：  法定代表人：  委托代理人：  电话：  开户银行：  帐 号： |

签约时间：

签约地址：靖西市妇幼保健院

**附件1：售后服务承诺(厂家和代理商)，含培训内容（加盖公章）**

温馨提示：保修期外能及时为用户提供备品备件。为保证设备正常运行，我司保有充足的备品备件，保证该设备购置后至少10年的备品备件供应。（厂家售后服务承诺必须包含表达上述意思的内容）

**售后服务承诺**

**（以下格式内容仅供参考，必须按中标的投标文件承诺**

**的售后服务内容协商签订）**

**除合同中规定内容外，乙方还应提供下列服务：**

**一、质保期：**至少（ ）年（以验收合格之日起计算），**保修期：**（ ）年；终身维护。质保期从验收之日起计算，保修期从质保期满之日起计算。

**二、响应时间：**在质保期以内，接到用户通知时，专业技术人员不超过（ ）小时内上门服务，保证（ ）小时不间断售后技术服务支持；修复时间：（ ）小时。

**三、免费保修：**在保修期间非人为破坏，都应列入保修范围内。中标供应商须保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标供应商须按保质期内同样的要求进行维修处理。

**四、冗余服务：**超过（ ）小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用。

**五、免费培训：**中标供应商免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

**六、其他要求**

1.在设备到达使用单位后，报价人应在（ ）天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，提供支架等安装所需配件。

2.在设备运行期间，生产厂家对该设备的控制软件实行终身免费升级。

乙方： （加盖公章）

日期： 年 月 日

**附件2：货物清单、设备详细配置清单（加盖公章）**

**供货一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 技术指标 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元 大写： | | | | | | | | | |

设备详细配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物清单、设备详细配置清单内容须与投标文件一致，不得有遗漏。

甲方： 靖西市妇幼保健院 （加盖公章）

乙方： （加盖公章）

日期： 年 月 日

**附件3：设备常用配件、消耗品报价、优惠价（加盖公章）**

**主要零配件、耗材价格表**

注：常用配件、消耗品报价、优惠价内容须与投标文件一致，不得有遗漏。**附件4：**

靖西市妇幼保健院廉洁购销合同

**甲方**：靖西市妇幼保健院

**乙方**：

**项目名称：**

**主办科室：**

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定实施购销行为。

二、甲方应当严格执行验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方不得接受乙方以任何名义、形式给予的利益输送，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，非法为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用，以及其他任何形式的利益输送。

六、乙方指定 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止产品购销合同，并向有关部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为产品购销合同的组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式肆份，甲方叁份（贰份随购销主合同存档，一份交医院纪检监察部门），乙方壹份，从签订之日起生效。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：**

**委托代理人签名： 经办人签名：**

年 月 日 年 月 日

**附件5：**

靖西市妇幼保健院安全责任协议书

甲方： 靖西市妇幼保健院

乙方：

根据甲乙双方约定，乙方承接甲方设备和设施安装、调试、检修及信息化建设相关工作。在准备阶段和实施过程中，乙方应遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，遵从本市及我院有关安全规定，确保在甲方开展的工作安全有序。经协商，特订立本协议：

1、乙方应依法取得相应生产经营资质，具备基本的安全生产条件，在核准的生产经营范围和有效期内从事有效的生产经营活动。

2、乙方法定代表人是安全生产的第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。乙方派驻从业人员到甲方进行设备设施安装、调试、检修及信息化建设相关工作（包括硬件安装检修、软件开发运维等工作时），乙方是安全生产管理的责任主体，应全面贯彻落实安全生产有关法律法规的要求。在甲方工作期间（包括工作区域和生活区），因违章指挥、违章操作等导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电或由乙方工作人员自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，一切由此引起的经济损失及造成的不良影响和后果依法均由乙方承担。

3、乙方派驻甲方的作业人员应具有国家、省、市所规定本行业必备的从业人员资格，持证上岗。相关作业人员将有关资质材料提前报甲方备案，经同意后，方可进场。未经备案及无必备上岗证的人员不得在甲方场地内进行作业。

4、乙方内部应建立健全企业安全生产责任制和各项管理制度，制定安全生产规章制度和操作规程，建立完善的安全生产管理资料。

5、乙方应强化从业人员的安全生产意识，定期对从业人员进行安全知识更新培训并有培训记录。乙方从业人员必须经安全培训，严格按照操作规程进行操作，不能违规操作，否则由乙方承担相关责任。

6、乙方须为从业人员配备符合标准要求的劳动防护用品，并督促从业人员正确佩戴和使用。

7、乙方应向甲方提出为保障安全所需的必要的施工条件和安全保障措施，甲方应按照乙方提出的相关要求为乙方从业人员提供必要的施工条件和安全保障措施。

8、乙方作业人员在甲方进行设备安装、调试及检修时需由甲方相关工作人员陪同方可作业。

9、乙方应改善劳动作业条件，加强职业危害监测、定期组织职工体检，保证派驻甲方从业人员身体健康，如从业人员在甲方场地出现的突发疾病或者身体不明原因导致的死亡，由乙方承担相关责任。

10、因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，长期有效。

甲方（盖章）：靖西市妇幼保健院 乙方（盖章）:

法定代表人： 法定代表人：

责任人： 责任人：

签订日期： 年 月 日

**附件6：相关赔偿（加盖公章）**

及时为用户提供耗材、试剂、零配件，设备在未到报废期前如因耗材、试剂、零配件等停产导致设备报废或不能使用，乙方无条件更换同档次产品或根据设备总价值给予相应赔偿，具体赔偿详见下列表格

|  |  |
| --- | --- |
| **使用期限** | **赔偿比例** |
| 质保期内或1年以内 | 合同总价的100%  （以质保时间为准） |
| 1～2年 | 合同总价的88% |
| 2～3年 | 合同总价的75% |
| 3～4年 | 合同总价的63% |
| 4～5年 | 合同总价的50% |
| 5～6年 | 合同总价的38% |
| 6～7年 | 合同总价的25% |
| 7～8年 | 合同总价的12% |
| 8年以后 | 0 |

**评标****标准**

**一、评标原则**

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表、采购监督共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对报价人的投标报价、货物性能、实施方案、售后服务方案、综合实力等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

**二、评定方法：**

**1.价格分…………………………………………………………………………………………30分**

1.1以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低报价人评标报价金额

1.2报价人价格分 = 　 ×30分

报价人评标报价金额

**2.技术性能分……………………………………………………………………………………40分**

报价人通过资格性、符合性审查且投标文件“技术要求”满足或优于招标文件全部要求的，得满分40分；标注“▲”的“技术要求”未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应“技术要求”的，每存在一项扣3分，扣完为止，不计负分。

注：

①第1项“全自动血培养系统”▲4、▲6、▲9、▲10、▲14、▲15、▲20中的“技术要求”满足或优于招标文件要求的提供省级及以上第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖报价人公章。报价人报价文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

②第1项“酶标仪”▲1、▲8、▲9、▲10、▲13中的“技术要求”满足或优于招标文件要求的提供省级及以上第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖报价人公章。报价人报价文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

③第3项“洗板机”▲4、▲6、▲7、▲8、▲9、▲12、▲13中的“技术要求”满足或优于招标文件要求的提供省级及以上第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖报价人公章。报价人报价文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。供货时采购人有权要求中标人提供证明材料原件进行核查。

**3.项目实施方案分………………………………………………………………………………15分**

由询价小组根据各报价人的项目实施方案情况对应以下要求独立评分。满分15分。若项目实施方案明显不符或不可行，则项目实施方案分为0分。

一档（5分）：报价人的项目实施方案进度安排满足招标要求，有应对进度风险并提供保障措施，项目管理实施方案没有包含以下内容①项目实施总体方案；②项目实施管理、质量管理及安全管理方案；③项目安装技术方案，且没有列出项目实施人员；

二档（10分）：报价人的项目实施方案进度安排满足招标要求，对项目进度的风险预见、风险应对措施合理，能提供相关保障措施，项目实施方案至少包含以下内容①项目实施总体方案；②项目实施管理、质量管理及安全管理方案；③项目安装技术方案，且列有项目实施人员；

三档（15分）：报价人的项目实施方案进度安排满足招标要求，对项目进度的多种风险预见全面，风险应对措施积极，能提供多种保障措施，项目管理方案不仅包含以下内容①项目实施总体方案；②项目实施管理、质量管理及安全管理方案；③项目安装技术方案，且方案更为细化，有可操作性，另外还提出更多合理化建议，列出了项目实施人员，且实施人员工作经验、年限、技术职称水平、整体素质较高。

**4.售后服务方案分………………………………………………………………………………13分**

由询价小组根据投标文件中售后服务方案内容（含到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、配送、货物分发等），综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（0分）：未提供方案或方案内容未达二档评审标准的。

二档（3分）：报价人所提供的售后服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行。

三档（8分）：报价人所提供的售后服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案等，且描述了售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，方案可行详细。

四档（13分）：报价人所提供的售后服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。

**5.政策功能分……………………………………………………………………………………2分**

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（适用于非强制采购节能产品，标注出投标产品在品目清单中所属的品目，投标文件中提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖报价人公章），得1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）并加盖报价人公章，得1分。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

**三、中标标准及中标候选人推荐原则**

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下投标的，按一家报价人计算，评审后得分最高的同品牌报价人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照招标文件规定的方式确定一个报价人获得中标人推荐资格，其他同品牌报价人不作为中标候选人。

询价小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。